## Slide 1: Rozita Khanafari

## Slide 2: تشریح الزامات مدیریتی و فنی استاندارد
Rozita Khanafari

## Slide 3: Requirement
چک ليست ارزيابي سيستم کيفيت درآزمايشگاههاي تشخيص طبي

## Slide 4: کنترل کيفيت انجام آزمايش
آيا دستورالعملی که درآن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف دربخش بيوشيمی و تفسيرنتايج آنها مکتوب شده ، موجود است ؟
آيا دستورالعملی که درآن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف دربخش هماتولوژی و تفسيرنتايج آنها مکتوب شده ، موجود است ؟
آيا دستورالعملی که درآن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف دربخش سرولوژی ايمونولوژی وتفسيرنتايج آنها مکتوب شده ، موجود است ؟
آيا دستورالعملی که درآن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف دربخش ميکروب شناسی و تفسيرنتايج آنها مکتوب شده ، موجود است ؟
آيا دستورالعملی که درآن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در ساير بخش های آزمايشگاه و تفسيرنتايج آنها مکتوب شده ، موجود است ؟
آيا خطای مجاز برای روش های آزمايشگاهی کمی (quantitative) تعيين شده است ؟
آيا کنترل هاي معتبر ومناسب در بخش های مختلف آزمايشگاه موجود بوده و بطورروزانه استفاده مي شود ؟
آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت دربخش بيوشيمی آزمايشگاه (ثبت نتايج آزمايش برروي نمونه کنترل ، رسم نمودارهاي مربوطه ، تفسير نتايج و... ) موجود است ؟
آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت دربخش هماتولوژی آزمايشگاه (ثبت نتايج آزمايش برروي نمونه کنترل ، رسم نمودارهاي مربوطه ، تفسير نتايج و استفاده ازروش های آماری کنترل کيفی ... ) موجود است ؟
آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت دربخش سرولوژی ايمونولوژی آزمايشگاه (ثبت نتايج آزمايش برروي نمونه کنترل های مثبت و منفی در هر سری از انجام کار، تفسير نتايج و... ) موجود است ؟
آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت دربخش ميکروب شناسی آزمايشگاه (کنترل محيط های کشت ، ديسک های آنتی بيوگرام ، کنترل معرف ها وآنتی سرم ها و... ) موجود است؟
آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت درساير بخش های آزمايشگاه موجود است؟
آيا سوابقي که نشان دهد چگونه ازنتايج بدست آمده ازبرنامه هاي کنترل کيفيت جهت پيشگيری از بروز خطا يا انجام اقدامات اصلاحی استفاده شده ، موجود است ؟
آيا آزمايشگاه بطور مرتب وفعال در برنامه ارزيابی خارجی کيفيت مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سلامت ، شركت مي كند ؟
آيا نتايج بدست آمده از برنامه هاي ارزيابی خارجی کيفيت جهت شناسايی ورفع خطاها مورد استفاده قرار می گيرد ؟

## Slide 5: کنترل کیفیت در آزمایشهای بیوشیمی و سایر آزمایشهای کمی (quantitative)
اجرای گام به گام کنترل داخلی کیفیت
1عدم دقت مجاز و خطای کل مجاز را از مراحع انتخاب نمائید.
2نمونه های کنترلی مناسب را حتی الامکان دردو غلظت انتخاب کنید.
3نمونه های کنترلی را به یکی از راههای زیر ، 20 بار آزمایش نمائید تا 20 خوانده بدست آی
3-1 بهتر است این تعداد خوانده از تکرار آزمایش در 20روز کاری (3هفته ) حاصل گردد.
3-2 روش دیگر ، انجام آزمایش بصورت دو تایی در 10 روز کاری است.
3-3 در صورت عدم امکان اجرای روشهای فوق می توان در 5 روز کاری ، نمونه کنترلی را 4 بار هر روز آزمایش نمود.
طولانی شدن این مرحله و آزمایش نمونه کنترلی در روزهای کاری مختلف باعث می شود باتاثیر متغییرهای که بطور معمول در آزمایشگاه وجود دارند، نتایج واقعی تری بدست آید.هرچه این مرحله کوتاهر شود تاثیر متغیرها کمتر شده ونتایجی نزدیک به هم حاصل می گردند.بدیهی است در این شرایط محدوده چارت بسیار کوچک و غیر واقعی شده و طبیعتا در مراحل بعدی موارد رد کاذب نتایج (False rejection) افزایش می یابد.
4میانگین ، انحراف معیار و ضریب انحراف را محاسبه نمائید.
5قابلیت تکرارپذیری (SD یا CV % ) بدست آمده را با عدم دقت مجازی که قبلا تعیین نموده اید، مقایسه نمایید.اگرنتایج درمحدوده خطای مجاز قرار داشت کار را طبق بند 6 ادامه دهید در غیر این صورت عوامل ایجاد خطا را جستجو و پس از رفع مشکل ، مجددا مراحل 1-4 را اجرا نمایئد.در صورتیکه علیرغم بررسی متغییرها ، مشکل رفع نشده باشد با تولید کننده فرآورده یا دستگاه تماس بگیرید.
6برای هر غلظت از نمونه کنترلی ، با استفاده ازمیانگین و انحراف معیار ،چارت کنترلی ترسیم نمایید.
7در هر سری کاری حتی المکان دو کنترل در دو غلظت مختلف را مورد آزمایش قرار داده و نتیجه را روی منحنی مربوطه علامتگذاری نمایید.

## Slide 8
12s. يك كنترل خارج از محدوده 2SD به معني هشدار بوده و لزوم بررسي ساير قوانين را مطرح مي‌سازد.
13s. يك كنترل خارج از محدوده 3SD باعث رد نتايج شده و مي‌تواند نشان‌دهنده خطاي راندوم يا شروع خطاي سيستماتيك باشد.
22s. دو خوانده متوالي همسو و خارج از محدوده 2SD باعث رد نتايج شده و به خطاي سيستماتيك حساس مي‌باشد.
R4s. يك خوانده خارج از محدوده +2SD و ديگري خارج از محدوده -2SD باعث رد نتايج گرديده و نشانگر خطاي راندوم مي‌باشد.
41s. 4 خوانده متوالي و همسو، خارج از محدوده +1SD يا -1SD باعث رد نتايج مي‌شود و به خطاي سيستماتيك حساس مي‌باشد.
10x. 10 خوانده متوالي در يك طرف ميانگين (بالا يا پايين تميانگين و بدون توجه به اندازه انحراف) باعث رد نتايج مي‌شود و به خطاي سيستماتيك حساس مي‌باشد.

## Slide 9
مثال 1. در شكل‌هاي زير قوانين وستگارد به آزمايش يك كنترل در هر سري كاري نمايش داده شده است.

## Slide 11
مثال 2. در شكل‌هاي زير قوانين وستگارد با آزمايش دو كنترل در هر سري كاري، نمايش داده شده است.

## Slide 12
در سري سوم كاري هر دو كنترل خارج از محدوده +2SD هستند پس براساس قانون 22s اين سري كاري رد مي‌شود.
به احتمال زياد يك خطاي سيستماتيك در اين محدوده غلظتي وجود دارد.

## Slide 13
در سري چهارم كاري كنترل با غلظت بالا، خارج از محدوده -2SD قرار گرفته و احتمال خطا وجود دارد. از آنجايي كه سري كاري قبلي (سري سوم) رد شده است فقط سري چهارم از نظر وجود قوانين 13s و 22s و R4s بررسي مي‌گردد. با توجه به عدم وجود 3 قانون نامبرده، اين سري كاري قبول مي‌شود ولي بايد به هشدار توجه نمود.

## Slide 14
در سري هفتم كاري نتيجه كنترل با غلظت بالا خارج از محدوده 3SD قرار گرفته كه باعث رد اين سري كاري مي‌گردد.
‌به احتمال زياد يك خطاي راندوم وجود دارد.

## Slide 15
در سري نهم كاري كنترل با غلظت بالا، خارج از محدوده -2SD قرار گرفته و احتمال خطا وجود دارد. چارت از نظر وجود قوانين 13s و 22s و R4s بررسي مي‌گردد. با توجه به عدم وجود نامبرده، اين سري كاري قبول مي‌شود ولي بايد به هشدار توجه نمود.

## Slide 16
در سري دهم كاري در چارت كنترل با غلظت بالا، دو خوانده متوالي در دو سري كاري متوالي، خارج از محدوده -2SD قرار گرفته كه با توجه به قانون 22s باعث رد سري دهم مي‌گردد.
به احتمال زياد يك خطاي سيستماتيك وجود دارد.

## Slide 17
در سري يازدهم كاري كنترل با غلظت بالا، خارج از محدوده +2SD قرار گرفته و احتمال خطا وجود دارد. چارت از نظر وجود قوانين 13s و 22s و R4sبررسي مي‌گردد. با توجه به عدم وجود 3 قانون نامبرده، اين سري كاري قبول مي‌شود ولي بايد به هشدار توجه نمود.

## Slide 18
در سري دوازدهم كاري در چارت هر دو كنترل، دو خوانده متوالي در هر سري كاري متوالي، خارج از محدوده +1SD قرار گرفته با اعمال قانون درهر دو غلظت مشاهده مي‌گردد كه 4 خوانده متوالي خارج از محدوده 2SD نيستند، سري كاري تأييد مي‌گردد اما بايد احتمال وقوع يك خطاي سيستماتيك را در نظر داشت.

## Slide 19
در سري چهاردهم كاري كنترل بالا خارج از محدوده +2SD و كنترل ديگر خارج از محدوده -2SD قرار گرفته پس با قانون R4s سري كاري رد مي‌شود.
به احتمال زياد يك خطاي راندوم وجود دارد.

## Slide 20
در سري بيستم كاري بررسي نتايج در سري‌هاي قبلي نشان مي‌دهد كه 5 نتيجه در غلظت بالاو 5 نتيجه در غلظت پايين در يك طرف ميانگين قرار گرفته كه با قانون 10x باعث رد مي‌گردد.
به احتمال زياد يك خطاي سيستماتيك وجود دارد.

## Slide 21
Error

## Slide 22
خطاي راندوم
دماي ناپايدار
نوسانات جريان الكتريكي دستگاه قرائت كننده
وجود حباب هوا در زمان انتقال نمونه يا معرف
عدم رعايت حجم برداشتي از نمونه يا معرف
عدم رعايت زمان انكوباسيون
ناپايداري معرف
عدم رعايت شرايط نگهداري نمونه
آلودگي ظروف شيشه‌اي مورد استفاده، نوك سمپلر و...
آلودگي نمونه كنترلي، معرف و...
اشكال در سيستم قرائت كننده
....

## Slide 23
خطاي سيتماتيك
اشكال دركاليبراسيون مانند در نظر گرفتن ارزش نادرست براي كاليبراتور، تهيه نامناسب، آلودگي، افت، تغليظ، تغيير شماره ساخت و...
عوض كردن معرف بدون تغييردر كاليبراسيون
تخريب تدريجي معرف
عدم رعايت دستورالعمل سازنده براي تهيه معرف
تغيير در دماي انكوباسيون
خطاي ثابت در وسايل انتقال‌دهنده نمونه يا معرف مانند سمپلر
...
بايد در نظر داشت كه برخي مشكلات به‌وسيله آزمايشگاه قابل حل نبوده و لازم به شركت پشتيبان دستگاه يا معرف اطلاع داده شوند.

## Slide 24: ارائه راهکارهای استقرار، نگهداری و بهبود سیستم

## Slide 26: * بهبود سیستماتیک با استفاده از روش:
DMAIC pronounced” Dee-May- ic”
(Define, Measure, Analyze, Improve, Control)

## Slide 27
Define
Measure
Analyze
Improve
Control

## Slide 28: نشان دادن نارسایی ها به صورت عددی
1- شمارش نارسایی ها
2-اندازه گیری تغییرات

## Slide 29: Measure Outcome 1- شمارش نارسایی ها
Inspect Outcomes & Count Defects
Convert DPM to Sigma Metric
Calculate Defect Per Million(DPM)

## Slide 30: Measure Variation 2-اندازه گیری تغییرات
Measure Variation Of Process
Calculate SD & Process Capability
Convert Capability to Sigma Metric

## Slide 37: The Poka-Yoke discipline
Poka-Yoke means mistake-proofing, error-proofing.
روشهاي خطا ناپذيري
پوكا( خطاهاي غير عمدي) و يوكه (پرهيز) است

## Slide 39
روشهاي بازرسي را مي‌توان به سه دسته عمده تقسيم بندي نمود:
الف – بازرسي قضاوتي (inspection judgment )
ب – بازرسي همراه با بازخور اطلاعات
(informative inspection)
پ ـ‌ بازرسي سرمنشأ (SOURCE INSPECTION)

## Slide 40
تعريف پوكا يوكي:
پوكايوكي روشي است كه با استفاده از آن مي‌توان از بروز اشتباهات ساده انساني جلوگيري به عمل آورد بدين ترتيب كه با اعمال تغييرات دائمي در تجهيزات، فرآيندها يا رويه‌ها امكان بروز اشتباه را از بين برده و يا در صورت بروز اشتباه فوراً هشدار لازم را داد. تكنيك پوكا يوكي كه در اصطلاح امريكايي خطا ناپذيري (MISTAKE PROOFING) ناميده مي‌شود به عنوان يك مفهوم سالها است كه در بخش ايمني مخصوصا‌ در امريكا استفاده مي‌شود و ابداع كننده آن يك مهندس ژاپني به نام شي جيو شينگو (SHIGEO SHINGO) مي‌باشد.

## Slide 41: مزایای پوکا یوکه
پیشگیری از اتفاق خطا یا اشتباه
تشخیص سریع عدم انطباق در زمان اتفاق توقف سریع فرایند برای پیشگیری از تولید کالای معیوب بیشتر اصلاح علت های ریشه ای مشکلات فرایند قبل از ادامه مجدد تولید

## Slide 42: مثال هاي كاربردي از پوكا يوكه
پیشگیری از اشتباه در دیسکت
طراحی سه شاخه و پیریز
استفاده از بارکد
سیستم دزد گیر در فروشگاه ها

## Slide 44: مهم است که بدانيم :
نقطه شروع هميشه ثابت نيست
نحوه طراحی هميشه يکسان نيست
بايد تمام ارکان سيستم کيفيت در نظر گرفته شوداما...
حرکت بايد مرحله به مرحله باشد
اهداف بايد واقعی و قابل دستيابی باشند

## Slide 45: “The system approach begins when first you see the world through the eyes of another”
C.W. Churchman
1968