## Slide 2
کیفیت خودبخود به دست نمی‌آید!
حسن بیات
ویژه‌ی کیفیت در مرحله‌ی سنجش
هدف:
نگاه کلی به کیفیت و پایش آن

## Slide 3
روندکلی بررسی «خوب بودن»
گام نخست:
شناختن معیارهای کارخوب
معیار‌های کیفیت

## Slide 4
معیار‌های کیفیت
انتخاب مجری
ارزیابی اجرا
حفظ اجرای خوب
بهبود اجرا
تصمیم‌گیری
ناپذیرفته
پذیرفته
جستجوی مجری جدید
اگر ...

## Slide 5
شناسایی تهدیدها
سدکردن راه خطرات
حفظ اجرای خوب
احتمال خطر = صفر؛
قطعا کار اینجوری پیش می‌ره
گذاشتن زنگ هشدار برای خطر باقیمانده
تصمیم‌گیری
آسودگی خیال کامل!
هنوز احتمال خطر هست!
ممکنه گاهی کار اینجوری پیش نره

## Slide 6
حفظ اجرای خوب:
پیشگیری از خرابی
زنگ هشدار برای خطر باقیمانده؛ Residual Risk

## Slide 7
ویژگی‌های کیفیت
انتخاب مجری
ارزیابی اجرا
حفظ اجرای خوب:
پیشگیری - سامانه‌ی هشدار
تصمیم‌گیری
پذیرفته

## Slide 8
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
مراحل راه‌اندازی یک روش
و تولید جواب‌های با کیفیت
ایست!

## Slide 9
تعیین ویژگی‌های کار خوب
گام‌ نخست:
دانستن کیفیت موردنظر

## Slide 10: کیفیت:
ISO: همه‌ی جنبه‌ها و ویژگی‌های یک فرآورده، فرآیند یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای بیان شده یا فرض شده در بردارد.
کیفیت مورد نظر

## Slide 11: کیفیت:
ISO 15189: آزمایشگاه باید نشان دهد که «کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها به دست می‌آید».
تضمین کیفیت
وقتی کیفیتی را که لازم است معلوم نکرده‌ایم،
چگونه می‌توانیم برآورده شدن آن کیفیت را تضمین کنیم؟
؟
دکتر جیمز اُ. وستگارد
کیفیت را می‌توان مدیریت کرد حتا اگر کیفیت موردنظر ناشناخته باشد.
افسانه!
دست یافتن به کیفیت نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی است:
نخست: تعیین کیفیت مورد نظر
سپس: وارد نمودن آن کیفت به درون فرآیند انجام آزمایش
بعد از ایجاد کیفیت...
...فکر پایش کیفیت باش

## Slide 12
ISO 15189:
تضمین کیفیت: آزمایشگاه باید نشان دهد که کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها به دست می‌آید.
5.5.1.1:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.
5.5.1.2:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای پایش کیفیت طراحی خواهد کرد که به دست‌آمدن کیفیت موردنظر برای نتیجه‌ها را تایید می‌کند.

## Slide 13: راهکار تعیین کیفیت مورد نظر:
●1963؛ دیوید تانکز؛ خطای مجاز کمتر از ¼ محدوده‌ی طبیعی یا 10% نتیجه (هر کدام که بزرگتر بود)
A study of accuracy and precision of clinical laboratory determinations in 170 Canadian laboratories. Clin Chem 1963;9:217-233
●1968؛ روی بارنت؛ رابطه‌ی عدم‌دقت با تفسیر پزشکان؛ عدم دقت مجاز
Medical significance of laboratory results. Am J Clin Path 1968;50:671-676
●1974؛ وستگارد، کری و ولد: خطای کل
Westgard JO, Carey RN, Wold S. Criteria for judging precision and accuracy in method development and evaluation. Clin Chem 1974;20:825-33
کنفرانس CAP-1976
1976 Aspen Conference on Analytical Goals in Clinical Chemistry
کنفرانس توافقی استکهلم
Clinical Chemistry 1999;45:321-3

## Slide 14: طبقه‌بندی کنفرانس توافقی استکهلم:
1- بررسی تاثیر اجرای سنجش بر پیامدهای بالینی در یک وضعیت بالینی خاص
2- بررسی تاثیر اجرای سنجش بر تصمیم بالینی به طور کلی:
الف- بر پایه‌ی دگرگونی زیستی (Biological Variation)
ب- بر پایه‌ی نظرسنجی از پزشکان
3- توصیه‌های حرفه‌‌ای منتشر شده:
الف- از طرف سازمان‌های صاحبنظر ملی و بین‌المللی
ب- از طرف گروه‌ها یا افراد صاحبنظر محلی
4- هدف‌های اجرایی بنا شده به وسیله‌ی نهادهای مسئول:
الف- سازمان‌های نظارتی
ب- برنامه‌های ارزیابی کیفیت بیرونی (EQA)
5- هدف‌های بنا شده بر وضعیت کنونی تکنولوژی (State of the art)
الف- از داده‌های EQA یا برنامه‌های مهارت‌سنجی
ب- مطلب‌های منتشر شده‌ی اخیر در باره‌ی روش‌
وستگارد:
«پایش همینطوری» به جای «پایش کیفیت»!

## Slide 15: طبقه‌بندی کنفرانس توافقی استکهلم:
1- بررسی تاثیر اجرای سنجش بر پیامدهای بالینی در یک وضعیت بالینی خاص
2- بررسی تاثیر اجرای سنجش بر تصمیم بالینی به طور کلی:
الف- بر پایه‌ی دگرگونی زیستی (Biological Variation)
ب- بر پایه‌ی نظرسنجی از پزشکان
3- توصیه‌های حرفه‌‌ای منتشر شده:
الف- از طرف سازمان‌های صاحبنظر ملی و بین‌المللی
ب- از طرف گروه‌ها یا افراد صاحبنظر محلی
4- هدف‌های اجرایی بنا شده به وسیله‌ی نهادهای مسئول:
الف- سازمان‌های نظارتی
ب- برنامه‌های ارزیابی کیفیت بیرونی (EQA)
5- هدف‌های بنا شده بر وضعیت کنونی تکنولوژی (State of the art)
الف- از داده‌های EQA یا برنامه‌های مهارت‌سنجی
ب- مطلب‌های منتشر شده‌ی اخیر در باره‌ی روش‌
Hb A1C
وستگارد:
«پایش همینطوری» به جای «پایش کیفیت»!

## Slide 16: خوب باشه یعنی چی؟
1) چقدر «کم و زیاد» اشکال نداره؟
حلقه‌ی بازی بچه‌ها: تا 10% اشکال نداره
رینگ موتور: تا 0.1% اشکال نداره
خطای کل مجاز
Allowable Total Error; TEa
ATE

## Slide 17: پرسش:
خطای مجاز!؟
خطا هم مگه مجاز و غیر مجاز داره؟

## Slide 18
خطای مجاز:
کم و زیاد بودن یک فرآورده از اندازه‌ی مورد نظر (هدف) تا جایی که به کاربرد آن کالا برای هدف مورد نظر آسیب نرساند.

## Slide 19: مثال: با فرض TEa برابر 10%، در ساخت حلقه‌ی 80 سانتی‌متری، چه اندازه‌هایی پذیرفتنی است؟

## Slide 20
قطر هدف حلقه = 80:
80 × 10% = 8
72 تا 88 پذیرفتنی است
غلظت هدف گلوکز = 120:
120 × 10% = 12
108 تا 132 پذیرفتنی است
غلظت هدف PT = 20؛ ATE = 15%:
20 × 15% = 3
17 تا 23 پذیرفتنی است

## Slide 21: خطای مجاز آزمایش‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟
CLIA
Clinical Laboratory Improvement Amendments
ALT: 20%
ALB: 10%
ALP: 30%
Glucose: 6 mg/dL or 10% (each one higher)
Hb/HCT: 6%

## Slide 22: خطای مجاز آزمایش‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟
CLIA
http://www.westgard.com/clia.htm
European Recommendations for Biologic Goals for Imprecision and Inaccuracy
http://www.westgard.com/europe.htm
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm
Rililbak – German Guidelines for Quality
RCPA Quality requirements
???

## Slide 23: خوب باشه یعنی چی؟
چقدر کم و زیاد اشکال نداره؟ TEa
چند درصد از تولید باید درون محدوده‌ی TEa باشد؟

## Slide 24: چند درصد عبور از مرز مجاز پذیرفتنی است؟
صنعت:
حداکثر خطا: 6.7% (67000 در میلیون)
حداقل کیفیت قابل قبول
ایدآل: 3.4 خطا در میلیون
کیفیت آرمانی
آزمایشگاه: 5% خطا (50000 در میلیون)
نزدیک به حداقل کیفیت قابل قبول در صنعت!

## Slide 25
تعریف کیفیت سنجش:
محدوده‌ی مجاز خطا؛ TEa
تعداد مجاز بیرون از TEa
سنجش با کیفیت یعنی: دست‌کم 95% از جواب‌ها درون محدوده‌ی خطای کل مجاز باشد.

## Slide 26
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
کیفیت:
TEa
95%
ایست!
ویژگی‌های کاربردی
ویژگی‌های روش‌شناختی
ویژگی‌های اجرایی

## Slide 27
ISO 15189:
تضمین کیفیت: آزمایشگاه باید نشان دهد که کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها به دست می‌آید.
5.5.1.1:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.

## Slide 28
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
کیفیت:
TEa
95%
ایست!

## Slide 29: ارزشیابی:
بررسی این که آیا کارکرد یک سامانه به همان گونه‌ای است که انتظار می‌رود.

## Slide 30: گام‌های ارزشیابی روش:
بررسی نوسان؛ تکرارپذیری
بررسی نامیزانی
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
بررسی مداخله‌گرها یا بررسی بازیافت
بررسی مرز تشخیص روش

## Slide 31: گام‌های ارزشیابی روش:
بررسی نوسان؛ تکرارپذیری
بررسی نامیزانی
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
بررسی مداخله‌گرها یا بررسی بازیافت
بررسی مرز تشخیص روش
بررسی محدوده‌ی طبیعی؛ گواهی کردن یا تعیین محدوده‌ی طبیعی
ویژگی‌های اجرایی مربوط به اعتمادپذیری روش
آیا می‌توان اعتماد کرد که دست کم 95% از نتیجه‌ها درون محدوده‌ی خطای کل مجاز است؟

## Slide 32: تکرارپذیری
ارزیابی خطاهای تصادفی

## Slide 33: تکرارپذیری
علت‌های خطای تصادفی:
پی‌‌پت کردن
زمانبندی
هم زدن
تشکیل حباب
نور
دمای پیرامون
تغییر کاربر
SOP

## Slide 34: تکرارپذیری
عامل‌های مهم در ارزیابی تکرارپذیری:
طول ارزیابی: یک دور، یک روز، روز به روز یا بین روزی
زمینه: سرم، پلاسما، ادرار، CSF، مایع سروزی
تعداد سطح‌ها؛ غلظت‌های اساسی:
- بالینی
- سنجشی
سطح‌های تصمیم‌گیری بالینی |  |  |  |  |  |  |  | 
Test |  | Units | Reference Interval | Decision Levels |  |  |  | 
ELECTROLYTES |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ca | mg/dL |  | 9.0-10.6 | 7.0 | 11.0 | 13.5 |  | 
Mg | mEq/L |  | 1.2-2.4 | 1.2 | 2.0 | 5.0 |  | 
Crtisol | ug/dL |  | 7-20 | 5 | 10 | 15 | 25 | 
Chol | mg/dL |  | <200 | 90 | 240 | 260 | 350 | 
K | mmol/L |  | 3.7-5.1 | 3.0 | 5.8 | 7.5 |  | 
Na | mmol/L |  | 138-146 | 115 | 135 | 150 |  | 

## Slide 35: تکرارپذیری
عامل‌های مهم در ارزیابی تکرارپذیری:
طول ارزیابی: درون دفعه‌ای، درون روزی، روز به روز یا بین روزی
زمینه: سرم، پلاسما، ادرار، CSF، مایع سروزی
تعداد سطح‌ها
تعداد سنجش: دست‌کم 20تا؛ CLSI (C24-A3): 20 ویال لیوفیلیزه
نوع نمونه: استاندارد، کنترل تجاری، نمونه‌های بیماران
تعداد اعشار: یک رقم بیشتر از جواب بیمار

## Slide 36: محاسبه‌های مربوط به تکرارپذیری
تکرار سنجش یک ماده:
نمونه‌های دوتایی بیماران:

## Slide 37: محاسبه‌های مربوط به تکرارپذیری
تعداد اعشار:
میانگین: دو رقم بیشتر از جواب بیمار
انحراف معیار: یک رقم بیشتر از جواب بیمار
CV = (s/X )100

## Slide 38: تکرارپذیری
کوتاه مدت (یک دوره یا یک روزه): پیش درآمد
CV < ¼ TEa
بهترین اجرای یک روش
تکرارپذیری بلند مدت: بررسی اصلی تکرارپذیری
CLSI (C24-A3)
CV حاصل از 20 روز: 30% ±
CV حاصل از 100 روز: 10% ±
در مدت جمع‌آوری داده‌های انباشتی کجروی در کار نباشد.
CVt < 1/3 TEa

## Slide 39: گام‌های ارزشیابی روش:
بررسی نوسان؛ تکرارپذیری
بررسی نامیزانی
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
بررسی مداخله‌گرها یا بررسی بازیافت
بررسی مرز تشخیص روش
بررسی محدوده‌ی طبیعی؛ گواهی کردن یا تعیین محدوده‌ی طبیعی
ویژگی‌های اجرایی روش مربوط به اعتماد پذیری
√

## Slide 40: نامیزانی
ارزیابی خطای سامانمند

## Slide 41: نامیزانی
ارزیابی خطای سامانمند
خطای سامانمند ثابت
خطای سامانمند نسبی

## Slide 42: نامیزانی
مقایسه با روش مقیاس؛
میزان

## Slide 43
ردیابی‌پذیری Traceability
عدم قطعیت Uncertainty
تبادل‌پذیریCommutability

## Slide 44
روش مرجع اولیه
ماده‌ی
مرجع اولیه
ماده‌ی
مرجع ثانویه
روش انتخابی
کالیبراتور روزمره
روش روزمره
نمونه‌ی بیمار
جواب بیمار
عدم قطعیعت
به شرط تبادل‌پذیر بودن می‌توان از آن در ارزیابی نامیزانی استفاده کرد.

## Slide 45
ردیابی‌پذیری Traceability
عدم قطعیت Uncertainty
تبادل‌پذیریCommutability
جواب‌های تباد‌ل‌پذیر
روش به روش و آزمایشگاه به آزمایشگاه
NCEP; Cholesterol
NKF; Creatinine, eGFR
NGSP/UKDPS; A1C
CDC + NIST; Vit D
ISO-15189
بر پایه‌ی ISO نتیجه‌ها باید به طور جهانی قابل مقایسه باشند و این نیازمند ردیابی‌پذیری مترولوژیک و گزارش کردن عدم قطعیت است

## Slide 46: نامیزانی
ویژگی‌های روش مقیاس:
رسیدن رد آن به یک روش و/یا ماده‌ی مرجع
خطای مجاز کل کوچکتر از روش مورد ارزیابی
پایش کیفیت بسیار سختگیرانه

## Slide 47: نامیزانی
عامل‌های مهم در ارزیابی نامیزانی:
تبادل‌پذیری نمونه؛ نمونه‌ی بیماران
سطح‌های تصمیم‌گیری
تعداد سنجش: دست کم 40 نمونه‌ی بیمار در گستره‌ی با اهمیت از نظر بالینی
کیفیت نمونه مهمتر است از تعداد: اگر سطح نمونه‌ها در تمام گستره‌ی مهم بالینی گسترده باشد، 20 نمونه‌ هم کافی است
اگر اساس سنجش فرق کند، باید 100 تا 200 نمونه استفاده شود تا اثر مداخله‌گرها بررسی شود.

## Slide 48: نامیزانی
عامل‌های مهم در ارزیابی نامیزانی
تبادل‌پذیری نمونه؛ نمونه‌ی بیماران
سطح‌های تصمیم‌گیری
تعداد سنجش: دست کم 40 نمونه‌ی بیمار در گستره‌ی با اهمیت از نظر بالینی
دست کم در طول 5 روز کاری؛ در طول 20 روز بهتر است
به صورت دوتایی با هر دو روش؛ دو نمونه پشت سر هم نباشد.

## Slide 49: نامیزانی
روش ارزیابی نتیجه:
الف) بازه‌ی مهم بالینی گسترده است: HCG، کلسترول
ضریب همبستگی (r2):
r2 >0.99: برگشت (رگرسیون)

## Slide 50
؛ روش مرجع (مقیاس)X
Y؛ روش مورد ارزشیابی
همبستگی ضعیف

## Slide 51
r =[ NΣXY - (ΣX)(ΣY) / Sqrt([NΣX2 - (ΣX)2][NΣY2 - (ΣY)2])]
X
Y
همبستگی خوب
Y = A + BX
r2 > 0.99
B = (NΣXY - (ΣX)(ΣY)) / (NΣX2 - (ΣX)2) A = (ΣY - b(ΣX)) / N

## Slide 52
A: خطای سامانمند ثابت
B: خطای سامانمند نسبی
X
Y
Y = A + BX
A = 0
B = 1

## Slide 53
خطای سامانمند فقط ثابت
X
Y
Y = A + BX
A ≠ 0
B = 1

## Slide 54
خطای سامانمند فقط نسبی
X
Y
Y = A + BX
A = 0
B ≠ 1

## Slide 55
خطای سامانمند ثابت و نسبی
X
Y
Y = A + BX
A ≠ 0
B ≠ 1

## Slide 56: نامیزانی
Chart: گلوکز
| 30 | 31 | 33 | 35 | 45 | 48 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 99 | 99 | 110 | 115 | 120 | 133 | 140 | 144 | 168 | 178 | 180 | 185 | 190 | 199 | 215 | 236 | 245 | 280 | 299 | 340 | 350 | 353 | 360 | 360 | 380 | 395
 | 52 | 55 | 56 | 60 | 69 | 79 | 79 | 82 | 82 | 85 | 96 | 99 | 100 | 106 | 120 | 99 | 110 | 120 | 123 | 140 | 150 | 154 | 179 | 190 | 195 | 200 | 206 | 216 | 233 | 255 | 266 | 300 | 322 | 363 | 375 | 380 | 385 | 390 | 415 | 430

## Slide 57: نامیزانی
Y = BX + A
YC = 0.55 + 0.997X
Y50 = 50.4
Bias50 = (0.4/50) × 100 = 0.8%
Bias50 = 0.8%
Bias100 = 0.9%
Bias130 = 1%
Bias = 0.9%

## Slide 58: نامیزانی
Chart: TG
| 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 99 | 99 | 110 | 115 | 120 | 133 | 140 | 144 | 168 | 178 | 180 | 185 | 190 | 199 | 215 | 236 | 245 | 280 | 299 | 340 | 350 | 353 | 360 | 360 | 380 | 395 | 400 | 410 | 430 | 445 | 450 | 485 | 500
 | 82 | 85 | 96 | 99 | 100 | 106 | 120 | 99 | 110 | 120 | 123 | 140 | 150 | 154 | 179 | 190 | 195 | 200 | 206 | 216 | 233 | 255 | 266 | 300 | 322 | 363 | 375 | 380 | 385 | 390 | 415 | 430 | 440 | 450 | 460 | 455 | 465 | 475 | 506

## Slide 59: نامیزانی
Chart: TG
| 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 99 | 99 | 110 | 115 | 120 | 133 | 140 | 144 | 168 | 178 | 180 | 185 | 190 | 199 | 215 | 236 | 245 | 280 | 299 | 340 | 350 | 353 | 360 | 360 | 380 | 395 | 400 | 410 | 430 | 445 | 450 | 485 | 500
 | 82 | 85 | 96 | 99 | 100 | 106 | 120 | 99 | 110 | 120 | 123 | 140 | 150 | 154 | 179 | 190 | 195 | 200 | 206 | 216 | 233 | 255 | 266 | 300 | 322 | 363 | 375 | 380 | 385 | 390 | 415 | 430 | 440 | 450 | 460 | 455 | 465 | 475 | 506

## Slide 60: نامیزانی
روش ارزیابی نتیجه:
الف) بازه‌ی مهم بالینی گسترده است: HCG، کلسترول
ب) بازه‌ی مهم بالینی بسته است: WBC، کلسیم
Paired t-test
حساب کردن اختلاف میانگین‌های دو روش
ضریب همبستگی (r2):
r2 >0.99: رگرسیون خطی
r2 <0.975
افزایش داده‌ها
t-test
مثال: سنجش پتاسیم
میانگین روش مرجع: 6.5 meq/L
میانگین آزمایشگاه فلان: 7.3 meq/L
Bias = 7.3 – 6.5 = 0.8 meq/L
(0.8 / 6.5) * 100 = 12.3%

## Slide 61: گام‌های ارزشیابی روش:
بررسی نوسان؛ تکرارپذیری
بررسی نامیزانی
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
بررسی مداخله‌گرها یا بررسی بازیافت
بررسی مرز تشخیص روش
بررسی محدوده‌ی طبیعی؛ گواهی کردن یا تعیین محدوده‌ی طبیعی
ویژگی‌های اجرایی روش مربوط به اعتماد پذیری
√
√

## Slide 62
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
پذیرفته؟
کیفیت:
TEa
95%
ایست!
ISO 15189 – 5.5.1.1:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.

## Slide 63: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
محک: معیار کار خوب
TEa
95%
ویژگی‌های اجرایی
پراکندگی (CV)
نامیزانی (Bias)

## Slide 64: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش

## Slide 65: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 10%
Bias = 2%
CV = 3%
هدف
10% +
10% -
2%
68%
95%
99.7%

## Slide 66
مثال:
نمودارتوزیع قد کودکان یک مدرسه گاسی است؛
میانگین قد کودکان: 120؛
انحراف معیار: 10؛
قد 68% کودکان از *** تا *** است.
قد 95% کودکان از *** تا *** است.
قد 99.7% کودکان از *** تا *** است.

## Slide 67
X = 120; SD = 10
قد 68% کودکان از 110 تا 130 است.
قد 95% کودکان از 100 تا 140 است.
قد 99.7% کودکان از 90 تا 150 است.

## Slide 68: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 10%
Bias = 2%
CV = 3%
هدف
10% +
10% -
2%
6%
6%
پذیرفته!

## Slide 69: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 30%
Bias = -10%
CV = 7%
هدف
30% +
30% -
ALP
10%
14%
14%
پذیرفته!

## Slide 70: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 7%
Bias = 0%
CV = 5%
هدف
7% +
7% -
10%
10%
A1C
ناپذیرفته!

## Slide 71: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 20%
CV = 0.5%
Bias = -7.5%
7% +
7% -
1%
1%
A1C
هدف
ناپذیرفته!

## Slide 72: خطای سنجشی کل
7% +
7% -
A1C
هدف
B = -2%
CV = 1.5%
TAE = B + 2CV
حداکثر خطایی که ممکن است یک نتیجه به دلیل حاصل جمع خطاهای ناشی از نامیزانی و نوسان داشته باشد.

## Slide 73: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
خطای کل:
حاصل جمع نامیزانی و نوسان
Total Error; TE
TE = B + 2CV

## Slide 74: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
اگر مرز حرکت 95%، یعنی خطای کل ما، کوچکتر از عرض جاده، یعنی خطای کل مجاز، باشد:
پذیرفته
TE < TEa
TAE < ATE

## Slide 75: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
خطای کل:
پهنای حرکت 95%
Total Error; TE
TE = B + 2CV
2 یا 1.65؟
اگر نامیزانی صفر باشد: 2
اگر نامیزانی بیش از 1SD باشد: 1.65
برای راحتی کار: 2
نفع بیمار!

## Slide 76: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
اگر:
پذیرفته
B + 2CV < TEa
مثال:
1) ارزشیابی سنجش Hb:
B = 4%
CV = 1.5%
TE = 7%
TEa = 6%; TE > TEa
× ناپذیرفته
2) ارزشیابی سنجش TSH:
B = 10%
CV = 3%
TE = 16%
TEa = 20%; TE < TEa
پذیرفته

## Slide 77: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
اگر:
پذیرفته
B + 2CV < TEa
مثال:
3) ارزشیابی سنجش PT:
B = 5%
CV =6%
TEa = 15%
× ناپذیرفته
2) ارزشیابی سنجش Na:
B = 1%
CV = 0.2%
TEa = 3%
پذیرفته

## Slide 78: حداکثر و حداقل نامیزانی و انحراف معیار قابل قبول
اگر CV = 0:
Bmax = TEa
اگر B = 0:
CVmax = 1/2TEa
آسانی نگهداری خوبیت
+TEa
-TEa
هدف
B = 0
CVmax = ½ TEa
Bmax = TEa
CV = 0
CV = 0
B = 0
آرمانی
؟!

## Slide 79: عیار سیگما Six metrics
TEa = 30%
Bias = 10%
CV = 4
SM = 5
ALP
روش مدیریت 6-سیگما
اطلاعاتی بیش از گزارش «قبول/مردود»
گزارش «چقدر خوب/چقدربد»
مقدار عددی کیفیت!

## Slide 80: عیار سیگما Six metrics
TE = B + 2CV
SM = (TEa – B) / CV
}
TE

## Slide 81: عیار سیگما Six metrics
SM | کاستی کوتاه مدت (DPM) | کاستی بلند مدت (DPM)
ضعیف2.1 | 36000 (3.6%) | 274000 (27.4%)
سرمرزی3 | 2700 | 67000
خوب4 | 63 | 6000
عالی5 | 0.6 | 233
6 | 0.002 | 3.4
اجرای سطح جهانی

## Slide 82: عیار سیگما Six metrics
TEa = 30%
Bias = 10%
CV = 4
SM = 5
ALP
TEa = 30%
Bias = 10%
CV = 4 %
TE = 18%
SM = 5
ALP
√
عالی

## Slide 83: عیار سیگما Six metrics
TEa = 30%
1)
Bias = 1%
CV = 8.5
SM = 3.4
2)
Bias = 10%
CV = 3
SM = 6.7
ALP
1
2
6.7
3.4
مرزی
کلاس جهانی

## Slide 84
مقایسه‌ی داوری در باره‌ی کیفیت عملکرد با استفاده از TE و SM
(SM)
+ TEa
- TEa
هدف
TE
SM

## Slide 85
مقایسه‌ی داوری در باره‌ی کیفیت عملکرد با استفاده از TE و SM
مثال: سنجش TSH؛ TEa = 20%
 | TE | انحراف معیار | نامیزانی | شماره
 | 11 | 3 | 5 | 1
 | 14 | 2 | 10 | 2
 | 19.4 | 0.2 | 19 | 3
 | 19.994 | 0.002 | 19.99- | 4
 | 20 | 10 | 0 | 5

## Slide 86
مقایسه‌ی داوری در باره‌ی کیفیت عملکرد با استفاده از TE و SM
مثال: سنجش TSH؛ TEa = 20%
SM | TE | انحراف معیار | نامیزانی | شماره
5 | 11 | 3 | 5 | 1
5 | 14 | 2 | 10 | 2
5 | 19.4 | 0.2 | 19 | 3
5 | 19.994 | 0.002 | 19.99- | 4
5 | 20 | 10 | 0 | 5

## Slide 87
SM | انحراف معیار (%) | نامیزانی (%) | شماره
5 | 3 | 5 | 1
5 | 2 | 10 | 2
5 | 0.2 | 19 | 3
5 | 0.0002 | 19.99- | 4
5 | 10 | 0 | 5
(SM)
20% +
20% -
جاده‌ی TSH

## Slide 88: رسم نمودار سیگما
اگر CV = 0:
Bmax = TEa
اگر B = 0:
CVmax = 1/2TEa
آسانی نگهداری خوبیت
+TEa
-TEa
هدف
B = 0
CVmax = ½ TEa
Bmax = TEa
CV = 0

## Slide 89
(SM)
17
B/TEa (%)
100%
CV/TEa (%)
20
33
25
50
نمودار ارزیابی کیفیت بر پایه‌ی عیار سیگما
سطح جهانی
عالی
خوب
مرزی
ضعیف
ناپذیرفته!

## Slide 90
مثال: سنجش TSH؛ TEa = 20%
(SM)
50 33 25 20 17
B/TEa (%)
100%
CV/TEa (%)
SM | انحراف معیار (%TEa) | نامیزانی (%TEa)
6.3 | 3 (15%) | 1 (5%)
5.5 | 2 (10%) | 9 (45%)
4.2 | 1.2 (6%) | -15 (75%)
3 | 4 (20%) | 8 (40%)
2.2 | 6 (30%) | -7 (35%)

## Slide 91
حداقل سیگمای قابل قبول برای اجرای آزمایشگاهی:
سیگمای کارکردی با 5% خطا در بلندمدت
1.65

## Slide 92: داوری باره‌ی قابل قبول بودن یک روش بر پایه‌ی عیار سیگما
از راه خطای کل:
TAE < ATE
از راه عیار سیگما:
SM > 1.65

## Slide 93
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
بهبود روش
پذیرفته؟
کیفیت:
TEa
95%
ایست!

## Slide 94
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
تهیه‌ی دستورکار اجرای یکسان
SOP
آموزش
مستند کردن
مراقبت از اجرای خوب
سدکردن راه‌های خراب شدن کار
نصب زنگ هشدار
پایش کیفیت
ایست!
پذیرفته!
دست یافتن به کیفیت نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی است:
نخست: تعیین کیفیت مورد نظر
سپس: وارد نمودن آن کیفت به درون فرآیند انجام آزمایش
بعد از ایجاد کیفیت...
...فکر پایش کیفیت باش

## Slide 95
ISO 15189:
تضمین کیفیت: آزمایشگاه باید نشان دهد که کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها به دست می‌آید.
5.5.1.1:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.
5.5.1.2:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای پایش کیفیت طراحی خواهد کرد که به دست آمدن کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ها را تایید می‌کند.
معیار 493.1256 CLIA برای شیوه‌های کنترل:
آزمایشگاه باید بر پایه‌ی ویژگی‌های اجرایی که به وسیله‌ی آزمایشگاه تایید یا تعیین شده است تعداد، نوع، و تناوب آزمایش مواد کنترل را تعیین کند.

## Slide 96
طراحی برنامه‌ی پایش کیفیت

## Slide 97
پایش کیفیت:
گذاشتن سد سر راه خطرهای خراب شدن کار
گذاشتن زنگ هشدار
پایش کیفیت آماری SQC
طراحی برنامه‌ی پایش کیفیت

## Slide 98: پایش کیفیت
بد یعنی چی؟
خوب: دست کم 95% از تولید درون مرزهای TEa باشد؛
حداکثر 5% از تولید بیرون از مرزهای مجاز باشد.
بد: بیش از 5% از تولید بیرون از مرزهای TEa باشد.

## Slide 99
+ TEa
- TEa
هدف
SM = 4
SM = 3
SEcrit = SM – 1.65
1.65
خراب شدن کارکرد: افزایش نامیزانی
«خطای سامانمند بحرانی» یعنی این که میانگین یک روش باید چقدر جابجا شود تا عیار سیگمای آن روش به مقدار بحرانی 1.65 کاهش یابد.
SEcrit = 2.35

## Slide 100
+ TEa
- TEa
هدف
SM = 5
SM = 2.5
SM = 1.65
REcrit = SM ÷ 1.65
«خطای اتفاقی بحرانی» یعنی این که CV یک روش چند برابر باید شود تا عیار سیگمای آن روش به مقدار بحرانی 1.65 کاهش یابد.
خراب شدن کارکرد: افزایش نوسان
TE
TE
TE
REcrit = 3

## Slide 101
+ TEa
- TEa
هدف
4 | 6.7 | 1.65 | 1 | 0
B | CV | SM | REcrit | SEcrit
PTT; TEa = 15%
13.35 | 1 | 1.65 | 1 | 0
B | CV | SM | REcrit | SEcrit
پرسش!
اجرای عیارپایین و نگهداری کیفیت
آیا کیفیت این روش‌ها "پذیرفتنی" است؟
آیا کیفیت این روش‌ها "نگهداشتنی" است؟
کی حاضره کیفیت این روش‌ها رو "تضمین" کنه؟
... کی حاضره با همچین «حاشیه امنیتی» پرداخت قسط‌ها رو تضمین کنه؟

## Slide 102
+ TEa
- TEa
هدف
5 | 2 | 5 | 2.5 | 3.3
B | CV | SM | REcrit | SEcrit
1 | 2 | 7 | 3.5 | 5.3
5 | 1 | 10 | 10 | 8.3
1 | 1 | 14 | 14 | 12.3
PTT; TEa = 15%
-15%
+15%
REcrit = SM/1.65
SEcrit = SM – 1.65
حاشیه‌ی امنیت و "درخطربودن" کیفیت
SM
1.65
Msafe

## Slide 103
+ TEa
- TEa
هدف
5 | 2 | 5 | 2.5 | 3.3
B | CV | SM | REcrit | SEcrit
1 | 2 | 7 | 3.5 | 5.3
5 | 1 | 10 | 10 | 8.3
1 | 1 | 14 | 14 | 12.3
PTT; TEa = 15%
-15%
+15%
REcrit = SM/1.65
SEcrit = SM – 1.65
حاشیه‌ی امنیت و "درخطربودن" کیفیت
SM
1.65
Msafe
پرسش!
حفظ کیفیت کدام یک از این روش‌ها مراقبت (یعنی هزینه و زحمت) بیشتری نیاز دارد؟
مراقبت از کیفیت کدام روش کم‌دردسرتر است؟
برای نگهداری کیفیت، آیا باید هر 4 روش رو با یه چوب روند؟

## Slide 104: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 |  |  |  |  | 1
 |  |  |  |  | 2
 |  |  |  |  | 3
 |  |  |  |  | 4
 |  |  |  |  | 5

## Slide 105: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 |  |  | 4.5 | 3 | 1
 |  |  | 7 | 5.5 | 2
 |  |  | 2 | 7 | 3
 |  |  | 8 | 7 | 4
 |  |  | 2 | -3 | 5

## Slide 106: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 |  | 12 | 4.5 | 3 | 1
 |  | 19.5 | 7 | 5.5 | 2
 |  | 11 | 2 | 7 | 3
 |  | 23 | 8 | 7 | 4
 |  | 7 | 2 | -3 | 5

## Slide 107: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 | √ | 12 | 4.5 | 3 | 1
 |  | 19.5 | 7 | 5.5 | 2
 |  | 11 | 2 | 7 | 3
 |  | 23 | 8 | 7 | 4
 |  | 7 | 2 | -3 | 5

## Slide 108: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 | √ | 12 | 4.5 | 3 | 1
 | √ | 19.5 | 7 | 5.5 | 2
 |  | 11 | 2 | 7 | 3
 |  | 23 | 8 | 7 | 4
 |  | 7 | 2 | -3 | 5

## Slide 109: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 | √ | 12 | 4.5 | 3 | 1
 | √ | 19.5 | 7 | 5.5 | 2
 | √ | 11 | 2 | 7 | 3
 |  | 23 | 8 | 7 | 4
 |  | 7 | 2 | -3 | 5

## Slide 110: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 | √ | 12 | 4.5 | 3 | 1
 | √ | 19.5 | 7 | 5.5 | 2
 | √ | 11 | 2 | 7 | 3
 | × | 23 | 8 | 7 | 4
 |  | 7 | 2 | -3 | 5

## Slide 111: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 | √ | 12 | 4.5 | 3 | 1
 | √ | 19.5 | 7 | 5.5 | 2
 | √ | 11 | 2 | 7 | 3
 | × | 23 | 8 | 7 | 4
 | √ | 7 | 2 | -3 | 5

## Slide 112: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | ارزشیابی | عیار سیگما (SM) | خطای کل (TE) | پراکندگی (%) (CV) | نامیزانی (%) (B) | شماره
 | √ | 3.8 | 12 | 4.5 | 3 | 1
 | √ | 2.1 | 19.5 | 7 | 5.5 | 2
 | √ | 6.5 | 11 | 2 | 7 | 3
 | × | 1.6 | 23 | 8 | 7 | 4
 | √ | 8.5 | 7 | 2 | -3 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 113: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 114: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت
20% +
20% -
جاده‌ی TSH
8.5 سیگما
1.75 سیگما
6.5 سیگما
2.1 سیگما
3.8 سیگما

## Slide 115: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 116: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
نیمه آسان | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 117: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
نیمه آسان | 3.8 | 1
سخت | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 118: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
نیمه آسان | 3.8 | 1
سخت | 2.1 | 2
آسان | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 119: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
نیمه آسان | 3.8 | 1
سخت | 2.1 | 2
آسان | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
خیلی خیلی آسان! | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 120: پاییدن خوبیت روش با گذاشتن زنگ
اجزای زنگ آماری:
ماده کنترل
مرزهای پذیرش/رد
معیارهای تفسیر

## Slide 121: پاییدن خوبیت روش با گذاشتن زنگ
ویژگی‌های یک زنگ هشدار ایدآل:
1) هرگاه اشکالی رخ داد زنگ بزند؛ احتمال خطایابی آن 100% باشد
Ped = 100%
2) وقتی اشکالی در کار نیست هرگز زنگ نزند؛ احتمال هشدار کاذب آن 0% باشد
Pfr = 0%
نداریم!

## Slide 122: پاییدن خوبیت روش
ویژگی‌های یک زنگ هشدار عملی:
Ped ≥ 90%
Pfr ≤ 5%

## Slide 123
نمودار کارآیی توان‌
Power Function Graph
توان: احتمال شناسایی یک رخداد
رخداد:
افزایش انحراف معیار
جابجا شدن میانگین
خراب شدن کیفیت سنجش

## Slide 124
SM = 5مثال:
SEcrit = 5 – 1.65 = 3.35

## Slide 126: راه دیگر برای طراحی پایش کیفیت آماری؟
1) حساب کردن سهم هر یک از دو عامل نامیزانی و نوسان در دور شدن از هدف
B ÷ TEa = ?%
CV ÷ TEa = ?%
2) استفاده از «نمودارهای ویژگی‌های اجرایی» و انتخاب معیار پایش
PTT
B = 3%
CV = 1.5%
TEa = 15%
B ÷ TEa = (3 ÷ 15) × 100 = 20%
CV ÷ TEa = (2 ÷ 15) × 100 = 10%
PTT
B ÷ TEa = 20%
CV ÷ TEa = 10%
Glucose (10, 1.7, 1.5)
B ÷ TEa = 17%
CV ÷ TEa = 15%
Na (3, 0.4, 0.5)
B ÷ TEa = 13.3%
CV ÷ TEa = 16.7%
TSH (20, 5.5, 7)
B ÷ TEa = 28.5%
CV ÷ TEa = 35%
TSH (20, 10, 8)
B ÷ TEa = 50%
CV ÷ TEa = 40%

## Slide 127: نمودارهای OPSpec میزان شده:
Ped = 90%; High Ped | Ped = 50%; Low Ped
N = 2 | N = 2
N = 4 | N = 4
N = 3 | N = 3
N = 6 | N = 6

## Slide 132
نمودار N=2,3 90%
نمودار N=2,3 50%
نمودار N=4,6 50%
نمودار N=4,6 90%
نه
نه
نه
روند انتخاب معیار پایش کیفیت آماری با بهره‌گیری از نمودارهای NOPSpec

## Slide 137
نمودار N=2,3 90%
نمودار N=2,3 50%
نمودار N=4,6 50%
نمودار N=4,6 90%
نه
نه
نه
روند انتخاب معیار پایش کیفیت آماری با بهره‌گیری از نمودارهای NOPSpec
پایش کیفیت:
پیشگیری از خرابی
زنگ هشدار آماری برای خطر باقیمانده
برنامه‌ی پایش کیفیت:
ایجاد توازن بین بخش آماری و غیرآماری
افزایش نقش بخش غیرآماری
افزایش پیشگیری
افزودن زنگ غیرآماری
نه

## Slide 138: روند تهیه‌ی برنامه‌ی پایش کیفیت
نمودار N=2,3 90%
نمودار N=2,3 50%
نمودار N=4,6 50%
نمودار N=4,6 90%
بله
نه
نه
نه
نه!
راهکار HI-Ped
را برگزینید
راهکار Mod-Ped
را برگزینید
راهکار Low-Ped
را برگزینید
بله
بله
بله

## Slide 139: راهکار پایش کیفیت سنجش (AQCS)
Hi-Ped
90%
Mod-Ped
50%
هزینه‌های پایش کیفیت آماری حداقل کنید
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداقل کنید
هزینه‌های پ ک آماری حداکثر کنید
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداکثر کنید
کارکرد روش را بهبود دهید
پ ک را با توجه به پایداری روش مطلوب کنید
کاربر مناسب بگمارید
پ ک با داده‌های بیماران را بیفزایید
هزینه‌های پ ک آماری حداکثر کنید
Low-Ped
<50%
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداکثر کنید
کارکرد روش را بهبود دهید
مستند کردن سامانه‌ی پایش کیفیت کل: نوشتن برنامه‌ی پ ک

## Slide 140
ویژگی‌های کیفیت
انتخاب مجری
ارزیابی اجرا
حفظ اجرای خوب:
پیشگیری - سامانه‌ی هشدار
تصمیم‌گیری
پذیرفته
ISO15189; 5.6.1
آزمایشگاه سامانه‌های پایش کیفیت داخلی‌یی را طراحی خواهد کرد که به دست آمدن کیفیت مورد نظر برای آزمایش‌ها را گواهی کند...

## Slide 141
طراحی پایش کیفیت:
پایش کیفیت اختصاصی بناشده بر ارزیابی خطر
CLSI; EP-23: RIQC
(Risk-based Individualized Quality Control)
شناسایی کیفیت مورد نظر؛ TEa و تعداد مجاز خطا (5%)
شناسایی ویژگی‌های اجرایی روش؛ SM
برنامه‌ی پایش کیفیت اختصاصی
SM: شناسایی میزان درخطر بودن کیفیت؛ Risk Assessment

## Slide 142
پایش کیفیت بناشده بر ارزیابی خطر
CLSI; EP-23: RIQC
(Risk-based Individualized Quality Control)
هیچ قانون QC یکتایی که به کار همه‌ی روش‌ها بیاید وجود ندارد؛ حتا قانون وستگارد!
Right QC!
Doing Right QC Right!

## Slide 143: راهکار سرانگشتی وستگارد برای انتخاب AQCS بسته به کیفیت اجرا
6 سیگما:
N = 2
معیار: 3.5s یا 3.s
5 سیگما:
N = 2
معیار : 3s برای بالای 5 سیگما و 2.5s برای زیر 5 سیگما
4 سیگما:
N = 4
معیار : 2.5s یا «چندقانونی»؛ چندقانونی بهتر است و می‌توان از مزیت افزودن قانون "پس‌نگر" نیز بهره‌مند شد.

## Slide 144: راهکار سرانگشتی وستگارد برای انتخاب AQCS بسته به کیفیت اجرا
زیر 4 سیگما:
حداکثر QC ممکن
1:3s/2ofs:2s/R4s/3:1s/6X; Pfr = 6-7%
1:3s/2of8:2s; Pfr = 2-3%
حداکثر نگهداری پیشگیرانه
بررسی‌های اختصاصی دستگاه و کارکرد
باتجربه‌ترین کارمند

## Slide 145
توصیه‌ی Bio-Rad به مشتریانش برای پایش کیفیت RIQC
کنفرانس AACC/ASCLS – آگوست 2013 (شهریور 92)
کیفیت بیش از 6 سیگما: 1 کنترل در روز
کیفیت 4 تا 6 سیگما: 2 کنترل در روز
کیفیت 3 تا 4 سیگما: 4 کنترل در روز
کیفیت کمتر از 3 سیگما: 9 کنترل در روز؛ نمونه‌های بیماران دوبار آزمایش شود و میانگین گرفته شود.

## Slide 146
+ TEa
- TEa
هدف
SM = 1.65
آیا کیفیت این روش‌ها "پذیرفتنی" است؟
آیا کیفیت این روش‌ها "نگهداشتنی" است؟
پرسش!
کی حاضره کیفیت روشی با کیفیت 1.65 سیگما رو "تضمین" کنه؟

## Slide 147
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
کیفیت:
TEa
95%
ایست!

## Slide 148
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
پایش کیفیت؛
AQCS
کیفیت:
TEa
95%
ایست!

## Slide 149
تعیین کیفیت موردنظر
انتخاب مجری
پایش کیفیت: پیشگیری/زنگ هشدار
اجرای کار: تولید محصول
نه! برو به گام بعدی
تحویل محصول به مشتری
ارزشیابی
تصمیم؟
ارزیابی تهدیدها
برای چی؟
تا حالا بررسی‌ها و تصمیم‌ها بر اساس ذهنیات بود.
حالا در میدان عمل بررسی کن!
هدف؟
پیدا کردن اشکال‌هایی که در بررسی کوتاه مدت دیده نشده بود؛
پیدا کردن فرصت‌های بهترکردن عملکرد
چه جوری؟
ارزیابی کیفیت

## Slide 150
تعیین کیفیت موردنظر
انتخاب مجری
پایش کیفیت: پیشگیری/زنگ هشدار
اجرای کار: تولید محصول
تحویل محصول به مشتری
ارزشیابی
تصمیم؟
ارزیابی تهدیدها
بهبود کیفیت:
ریشه‌یابی علت اشکال‌ها
ارزیابی کیفیت!

## Slide 151
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
پایش کیفیت؛
AQCS
کیفیت:
TEa
95%
ابزار ارزیابی کیفیت:
EQA، PT، همگروه
بررسی گزارش مصرف کنندگان آزمایش
بررسی گزارش‌های مربوط به اجرا
بررسی گزارش‌های مربوط به QC
…
بهبود کیفیت
ارزیابی کیفیت
ناآسودگی همیشگی!
استن وستگارد:
بهای کیفیت، مانند آزادی، پایش پیوسته است.

## Slide 152
جمع بندی
ارزیابی کیفیت
پایش کیفیت
فرآیندهای کیفیت
بهبود کیفیت
کیفیت موردنظر
طراحی کیفیت
ایندیرا گاندی:
اگر می‌خواهیم به جایی برسیم غیر از جایی که اکنون هستیم، باید از راهی غیر از آنچه تا کنون رفته‌ایم برویم.

## Slide 153
جمع بندی
ارزیابی کیفیت
پایش کیفیت
فرآیندهای کیفیت
بهبود کیفیت
کیفیت موردنظر
طراحی کیفیت
بازطراحی کیفیت
مدیریت کیفیت کل؛ TQM
بهبود کیفیت پیوسته؛ CQI
تضمین کیفیت

## Slide 154: سخن آخر:
کیفیت خودبخود به دست نمی‌آید؛
بلکه از راه برنامه‌هایی که:
به خوبی طراحی می شوند،
به طور کامل اجرا می‌شوند،
به درستی پایش می‌شوند،
با تیزبینی ارزیابی می‌شوند،
و پیوسته بهبود داده می‌شوند،
Dr. J. O. Westgard
باید کیفیت را
به چنگ آورد!

## Slide 155
www.westgard.com
منابع:

## Slide 156
پیروز باشید ...